ПИТАЊА И ОДГОВОРИ КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у складу са чланом 63. Закона

Појашњење конкурсне документације  за јавну набавку добара – Ситан инвентар, ЈНМВ бр. 05/18, за коју је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки 12.02.2018.год.

Питањa за Партију 1:

Која врста, односно тип сунђера полиуретан пена је предвиђена уместо жичаног језгра, обзиром да у односу на густину постоји више типа сунђера (тип 16, тип 20, тип 25, тип 30, тип 35). Који од ових типова се подразумева у вашој набавци 05/18?

Која боја и грамажа је гумираног платна?

Partijom 1 traženi su dušeci za bolesničke krevete gumirani bez žičanog jezgra, molimo Vas za pojašnjenje šta podrazumevate pod gumirani, da li se pod gumirani podrazumeva dušek od pene? Da li je za Naručioca prihvatljivo da se ponudi jednodelni dušek izrađen od pene 30-35kg/ /m3 ?

Obzirom da se radi o zdravstvenoj ustanovi i da se traže dušeci  za bolesničke krevete, u tom slučaju prema svojoj nameni i karakteristikama koje treba da ispune prema  kategorizaciji i klasifikaciji medicinskih sredstava dušeci spadaju u medicinska sredstva i potrebno je da poseduju Rešenje o upisu u registar medicinskih sredstava, što je proverljivo i kod Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije.

Takođe ukoliko su u pitanju dušeci od pene, oni moraju da imaju navlaku sa karakteristikama kojima mogu da odgovore korišćenju u zahtevnim uslovima bolničke sredine, a to znači da je navlaka:

- vodonepropusna, paropropusna (da ne potparuje pacijenta), da može da se iskuvava na 95 stepeni, da trpi sterilizaciju 134 stepena, odnosno da poseduje sertifikat nezavisne akreditovane laboratorije

- antialergijaska, antibakterijska, nezapljiva, odnosno da poseduje sertifikata Oeko-tex 100 proizvođača

- da se može lako prati tj. održavati dezificijensima.

Takođe da li je navlaka skidajuća sa trostranim rajfešlusom koji ima zaštitu?

Da li je potrebno da ponuđeni dušeci poseduju važeđe sertifikate proizvođača ISO 13485,  ISO 9001, 14001 i 18001?

Одговор:

Наручилац је конкурсном документацијом за Партију 1 – Душеци за кревете дефинисао техничке карактеристике:

„Душеци за болесничке кревете, димензије 200цм х 90цм х 18цм, гумирани, без жичаног језгра

Количина: 150 комада“

Потребно је да душеци буду једноделни, израђени од сунђера густине VR 2542 (целом површином). Навлака са којом је сунђер обложен  је непромочиво платно, израђена од    ПВЦ-а са ПУ наносом, беле боје, минимална грамажа гумираног платна је 393,7/м². Гумирано платно неће се скидати, већ ће се одржавати дезифицијенсима.

Понуђач је дужан да уз понуду достави Извештај акредитоване лабораторије који документује захтеване карактеристике добара.

У осталом делу наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације за Партију 1 и померити рок за подношење понуда у складу са Законом о јавним набавкама.

Питањe за Партију 2:

Обзиром да на тржишту не постоје антидекубитални душеци у наведеној димензији (дужина 228 цм) која покривена саћем (ћелијама) да ли сте у димензију можда урачунали и продужетке душека који служе за фиксирање душека, а нису покривени саћем?

Одговор:

Да, мисли се на целу дужину душека.

Ужице, 14.02.2018.год.

Здравствени центар Ужице

Служба за јавне набавке

# Text boxes

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ

###### M. Обреновића бр. 17,  31000 Ужице

( (031) 565-680,  565-733 , факс: (031) 561-861

е-mail: tendimc@zcue.rs; tendidm@zcue.rs