ПИТАЊА И ОДГОВОРИ КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у складу са чланом 63. Закона

Појашњење конкурсне документације  за јавну набавку добара – Медицинска опрема за ДЗ Бајина Башта,  редни број ЈН бр. 100/19, за коју је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки 09.08.2019.год.

Питање:

U tehničkoj specifikaciji zahtevan je: " Multifukcionalni digitalni PID - mikroprocesorski kontoler s TFT kolor dispejem ", da Ii ce Narucilac prihvatiti da se ponudi sterilizator sa digitalnim dispelej na kome se vide svi zadati parametri koji kontrolise PID - mikroprocesorski kontoler i samim tim ne utice na kvalitet samog procesa sterilizacije i ne umanjuje tehnicke karakteristike sterilizatora?

Одговор:

Naručilac će prihvatiti da se ponudi sterilizator sa digitalnim displejem na kome se vide svi zadati parametri koji kontroliše PID mikroprocesorski kontroler.

Питање:

U tehničkoj specifikaciji zahtevana je:" Snaga min 1700 W  i "Zapremina: min 53 I, da Ii će Narucilac prihvatiti manju snagu sterilizatora, a iste performanse? Obrazlozenje, sterilizatori zapremine od 53 I koriste od 700-1100 W snage, a trazena snaga od 1700 W je za mnogo vece sterilizatore nego što je trazeno tehičkorn specifikacijom.

Одговор:

Naručilac neće prihvatiti manju snagu od 1700 W. Može se ponuditi sterilizator veće snage od 1700W. Naručilac je zahtevao snagu od min.1700W jer se na taj način mnogo brže postiže zadata temperatura.

Питање:

U tehničkoj specifikaciji zahtevana je: Dvostruka zaštita od pregrejavanja po DIN 12880, da Ii će Narucilac prihvatiti da se ponudi sterilizator koji ispunjava sve Evropske standarde vezane za sterilizator, jer je narucilac tražio DIN standard, a DIN standard je Nernački standard ( DIN-Norm) istoimenog Instituta Deutsches Institut fur Normung koji propisuje standarde u Nemačkoj.Smatrarno da je ovakav zahtev diskiminirajući i da favorizuje jednog ponudača.

Одговор:

Naručilac će prihvatiti sterilizator koji ispunjava sve Evropske standard vezane za sterilizator

Ужице, 21.08.2019.год.

Здравствени центар Ужице

Служба за јавне набавке

# Text boxes

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ

###### M. Обреновића бр. 17,  31000 Ужице

( (031) 599-516,  (031) 599-599 лок.572

е-mail: tendimc@zcue.rs; tendidm@zcue.rs