ПИТАЊА И ОДГОВОРИ КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у складу са чаном 63. Закона

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара – Шински манометри за оксигенотерапију за Општу болницу Ужице, редни број ЈН бр. 36/19, за коју је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки 10.04.2019.год.

Питање:

Навели сте да је предмет набавке „шински манометар за оксигено терапију“ што не одговара ни једном регистрованом медицинском средству у АЛИМС-у, а техничка спецификација се односи на протокомере – мераче протока кисеоника. Да ли ћете променити назив јавне набавке који би био адекватан траженом медицинском средству?

Одговор:

Наручилац је у делу конкурсне документације са техничким спецификацијама дефинисао карактеристике опреме која се набавља. Назив јавне набавке неће бити измењен обзиром на то да су техничке карактеристике јасно дефинисане.

Питање:

Под ставком 1. захтевали сте да „кућиште протокомера буде израђено од алуминијума, док је индикатор протока израђен од стакла“ што представља карактеристику једног јединог понуђача ( Дрегер) регистрованог у Србији чиме сте прекршили чл.10 ЗЈН. Да ли ћете у складу са чл.71 ЗЈН прихватити материјале од којих су израђени кућиште и индикатор протока, а који управо у складу са чл. 71 ЗЈН на суштински једнак начин задовољавају потребе наручиоца, а то је да нису подложни корозији, не матирају, безбедни су за употребу што је потврдило Европско сертификационо тело као и АЛИМС и поседује идентичне Европске сертификате о квалитету које поседују и протокомери произвођача Дрегер чије сте карактеристике прецизно навели?

Одговор:

За протокомер најважнија карактерстика која гарантује квалитет, истрајност и лаку употребу, јесте материјал од кога је израђен. Из тог разлога ми као наручилац смо захтевали да протокомер и инидикатор буду од алуминијума и стакла.

Алуминијум као материјал нуди вишеструке предности у односу на друге материјале. Протокомер израђен од алуминијума није подложан процесу оксидације и лак је за употребу и још лакши за дезинфекцију.

Кроз техничке карактеристике, наручилац је изразио апсолутно своје потребе. Карактеристике су дефинисане у складу са ЗЈН. Наручилац има дужност према свим пацијентима да им пружи одговарајућу негу и што бољу услугу, а такође има и одговорност као здравствена установа. У складу са тим захтеване су одређене карактеристике добра које се набавља. Наручилац је карактеристике добра одредио искључиво вођен својим потребама, у циљу набавке квалитетне опреме јер се такве прилике ретко указују.

Наручилац, према Закону о јавним набавкама, није дужан да омогући сваком од понуђача на тржишту да учествује у јавној набавци, већ превасходно треба да формира захтев за техничким карактеристикама да задовољи његове потребе.

Наручилац није захтевао техничке карактеристике које може да испуни само један понуђач.

Циљ наручиоца јесте да задовољи начело конкурентности, тако што ће омогућити што већем броју понуђача да учествују у набавци, али с тим да сви понуђачи морају задовољити минимум техничких карактеристика које задовољавају потребе наручиоца. За наручиоца је прихватљиво уколико понуђено добро неког од понуђача има техничке карактеристике боље од захтеваних, као и уколико понуђено добро поседује карактеристике тј. параметре, еквивалентне захтеваним.

Принцип конкурентности се не може огледати само у броју понуђача већ наручилац мора да се води својим реалним потребама и да у том домену обезбеди што већу конкурентност.

Питање:

Под ставком 3 сте навели „Тестиран да издржи притисак до 80 бара чиме обезбеђује безбедност медицинског особља и пацејената. Да ли захтевате да буде тестиран комплетан протокомер или само један његов део?

Одговор:

Наручилац је у конкурсној документацији јасно навео захтев који понуђено добро треба да испуни, и остаје при свом ставу у потпуности.

Питање:

У предмету набавке тражите „Шинске манометре за оксигенацију“ док у техничким спецификацијама наводите под тачком 4. „Прикључује се директно у потрошачко место са продужетком тако да не сметају уколико постоји медицинска шина.“

Одговор:

Као што је наведено у техничким карактеристикама, потребно је да се протокомери прикључују и директно у потрошачко место са продужетком тако да се могу неометано користити и тамо где постоји медицинска шина, као и на боцама са медицинским кисеоником које поседују брзу спојницу.

Питање:

Које дужине треба да буде тражени продужетак из ставке 4 уколико је у питању директни протокомер, а не шински како је наведено у предмету јавне набавке?

Одговор:

Потребно је да прикључак за потрошачко место буде дужине минимум 6 цм, како би се протокомер могао неометано користити и поред постојања медицинске шине, као и на боцама са медицинским кисеоником које поседују брзу спојницу.

Питање:

Под ставком 6 сте навели „Аутоклавабилни до 134°С“. Да ли се подразумева да цео протокомер мора бити ауклавабилан до 134°С и чиме се то доказује?

Одговор:

Потребно је да овлаживач буде аутоклавабилан на температури од 134°С.

Питање:

У делу „Доказивање испуњености техничких карактеристика“ навели сте: „Уколико нека од захтеваних карактеристика није садржана у каталогу, понуђач исту доказује достављањем другог документа. У складу са чл. 71 ЗЈН „одговарајући доказ“ може бити потврда, технички досије произвођача или извештај са тестирања које је спровела овлашћена организација“ Да ли је ваш захтев „достављање другог документа“ усклађен са чл.71 ЗЈН

Одговор:

Начин како се доказује испуњеност  захтеваних техничких карактеристика је описан у тендерској документацији.

Питање:

Наручилац је у оквиру конкурсне документације дефинисао техничку спецификацију, при чему је захтевао да индикатор буде израђен од стакла.

Будући да је у питању листа минималних техничких спецификација, молимо наручиоца да потврди да је прихватљива карактеристика уређаја да поседује индикатор од високо-отпорног поликарбоната.

Уколико је карактеристика неприхватљива, молимо наручиоца појасни своју одлуку.

Одговор:

Дугогодишњим искуством у коришћењу медицинске опреме која је предмет јавне набавке, наручилац је дошао до минималних техничких карактеристика које добра морају да испуњавају.

За наручиоца је једино прихватљиво да индикатор протокомера буде израђен од стакла, јер се у експлоатацији показало да су такви протокомери знатно трајнији, стакло као материјал знатно дуже задржава карактеристике, те остаје прозирно и након вишегодишње употребе. Делови опреме који су израђени од поликарбоната су подложни матирању што знатно отежава употребу истих.

У циљу набавке што квалитетније опреме, која се указује врло ретко, наручилац је јасно дефинисао минималне техничке карактеристике а самим тим и материјал од ког опрема мора бити израђена.

Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације, те није прихватљиво да индикатор буде израђен од поликарбоната.

Питање:

У оквиру конкурсне документације, наручилац је дефинисао следећи захтев: „Тестиран да издржи притисак од 80 бара, чиме обезбеђује безбедност медицинског особља и пацијента“.

Овим путем молимо наручиоца да потврди да је инсталација за централни кисеоник у оквиру установе ОБ Ужице тестирано да издржи притисак на 80 бар.

Уколико таква потврда не постоји, тј. уколико сама инсталација не може издржати наведени притисак, овај захтев не представља ништа друго до дискриминаторски услов будући да уколико инсталација не може поднети наведени притисак, исти није могуће ни довести до протокомера.

Одговор:

Наручилац није дужан да доставља овакву потврду заинтересованим понуђачима. Захтев је постављен у складу са реалним потребама болнице  и како би се спречила свака могућност оштећења опреме која је предмет набавке. Намера наручиоца јесте да у случају хаварије на гасној инсталацији спречи оштећење протокомера за О2. Такође, протокомери који се набављају ће се користити постављањем на боце под притиском, које на себи имају редуцир са брзом спојницом. У случају квара редуцира који се налази на боци, може доћи до повећања притиска у самом протокомеру, па је неоходно да опрема буде безбедна и у таквим случајевима, како за медицинско особље тако и за пацијенте. У плану установе је и развођење нове мреже медицинских гасова тако да техничке карактеристике исте нисмо у могућности унапред да знамо.

Питање:

Наручилац је под захтевом бр. 6 у оквиру техничке спецификације дефинисао услов: „Аутоклавабилни до 134 степена целзијуса“.

Да ли је наручилац под овим захтевом подразумевао аутоклавирање овлаживача или протокомера?

Одговор:

Овај захтев, аутоклавабилност на 134 °Ц, се односи на овлаживач који се испоручује са протокомером.

Ужице, 19.04.2019.год.

Здравствени центар Ужице

Служба за јавне набавке

# Text boxes

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ

###### M. Обреновића бр. 17,  31000 Ужице

( (031) 599-516,  599-599 лок.572

е-mail: tendimc@zcue.rs; tendidm@zcue.rs