ПИТАЊА И ОДГОВОРИ КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у складу са чаном 63. Закона

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара – Операциона лампа са сателитом, редни број ЈН бр. 45/19, за коју је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки 30.04.2019.год.

Питање:

Одговор:

Наручилац је већ образложио да распон боје треба да буде од 3500К до 5.000К. Наручилац је сачинио документацију руководећи се објективним потребама имајући у виду ортопедске операције, приликом којих је боја светла подешава у овом распону и омогућава оптималан контраст у односу на кости. По нашим сазнањима, више произвођача поседује захтевану карактеристику. Наручилац остаје при техничком захтеву.

Питање:

Одговор:

Наручилац неће снижавати ниво техничког захтева. Величина видног поља је дефинисана у захтеваним вредностима у складу са објективном потребом да се обезбеди што бољи фокус на оперативном пољу, посебно код веће дубине оперативног поља. Наручилац остаје при минимално захтеваним вредностима уз констатацију да је могуће понудити боље од минимално захтеваног.

Питање:

Одговор:

Наручилац неће снижавати ниво техничког захтева. Објективна је потреба да интензитет светла, при изабраној температури боје од 3500 до 5000К буде непромењив. Наручилац има потребу за величином поља у опсегу од 16-30цм, при промени висине светла у односу на операционо поље у опсегу од 80цм до 120цм. Наручилац остаје при минимално захтеваним вредностима уз констатацију да је могуће понудити боље од траженог.

Питање:

Одговор:

Наручилац неће снижавати ниво техничког захтева. Више произвођача има захтевану карактеристику да индекс боје буде Rа 96 и више. Што је виши Rа индекс, то је светло природније као и визуализација оперативног поља.

Питање:

Na strani 4, u opisu minimalnih tehničkih karakteristika za glavno svetlo i satelit, zahtevana minimalna karakteristika redni broj 4: Temperatura boje svetla od 3500K do 5000K uz promenu veličine polja od 16-30 cm. Da li prihvatate lampu koja poseduje raspon temperature svetla od 3800K do 5600K sa izborom 4 različite temperature svetla? Donja granica predstavlja razliku od 300 Kelvina koju je praktično golim okom nemoguće primetiti, dok gornja granica značajno povećava upotrebljivost izbora temperature svetla jer je moguće svetlo prilagoditi većem broju hirurških intervencija.

Stoga vas molimo da minimalna karakteristika redni broj 4 glasi: Temperatura boje svetla od 3800K do 5000K ili veći opseg.

Одговор:

Наручилац је већ образложио да распон боје треба да буде од 3500К до 5.000К. Наручилац је сачинио документацију руководећи се објективним потребама имајући у виду ортопедске операције, приликом којих је боја светла подешава у овом распону и омогућава оптималан контраст у односу на кости. По нашим сазнањима, више произвођача поседује захтевану карактеристику. Наручилац остаје при техничком захтеву.

Питање:

Na strani 4, u opisu minimalnih tehničkih karakteristika za glavno svetlo i satelit, zahtevana minimalna karakteristika redni broj 4: Temperatura boje svetla od 3500K do 5000K uz promenu veličine polja od 16-30 cm. Da li prihvatate lampu koja poseduje raspon veličine osvetljenog polja 19-28 cm? Odstupanje od prvobitno zahtevanih karakteristika je minimalno, a pruža mogućnost da se na tender javi veći broj ponuđača.

Stoga vas molimo da minimalna karakteristika redni broj 4 glasi: Promena veličine polja od 19-28 cm ili više.

Одговор:

Наручилац неће снижавати ниво техничког захтева. Величина видног поља је дефинисана у захтеваним вредностима у складу са објективном потребом да се обезбеди што бољи фокус на оперативном пољу, посебно код веће дубине оперативног поља. Наручилац остаје при минимално захтеваним вредностима уз констатацију да је могуће понудити боље од минимално захтеваног.

Питање:

Na strani 4, u opisu minimalnih tehničkih karakteristika za glavno svetlo i satelit, zahtevana minimalna karakteristika redni broj 5: Indeks boje (rendering). Ra 96 ili više. Da li prihvatate lampu koja poseduje Ra 95? Razlika predstavlja oko 1% i razliku je nemoguće primetiti golim okom.

Stoga vas molimo da minimalna karakteristika redni broj 5 glasi: Indeks boje (rendering). Ra 95 ili više.

Одговор:

Наручилац неће снижавати ниво техничког захтева. Више произвођача има захтевану карактеристику да индекс боје буде Rа 96 и више. Што је виши Rа индекс, то је светло природније као и визуализација оперативног поља.

Ужице, 17.05.2019.год.

Здравствени центар Ужице

Служба за јавне набавке

# Text boxes

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ

###### M. Обреновића бр. 17,  31000 Ужице

( (031) 599-516,  599-599 лок.572

е-mail: tendimc@zcue.rs; tendidm@zcue.rs