ПИТАЊА И ОДГОВОРИ КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у складу са чланом 63. Закона

Појашњење конкурсне документације  за јавну набавку добара – Материјал за трансфузију,  редни број ЈН 40/20, за коју је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки 26.06.2020.год.

ПИТАЊЕ:

Molimo Vas da nam, u skladu sa članom 63. ZJN, date dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku dobara – Materijal za transfuziju , JN br.40/20 za partiju:

Partija 5 – Kolekcija III, Četvorostruke kese SAGM-BACTIVAM sa kesicom za Baffy

U konkursnoj dokumentaciji u delu  Prilog br. 2 -  Vrsta i tehničke karakteristike predmeta javne nabavke, u  delu „Napomena za partiju br. 5“ na strani br.10,  zahtevano je da kese za krv koje su predmet partije 5 treba da imaju „etikete veličine 105 x 105 ± 5 mm“ odnosno da su usaglašene sa standardom ISO 3826-1.

Kako smo prošle godine  za JN br.58/19 (za partije 4 i 5 – dvostruke kese od 350 ml i četvorostruke kese gde je takođe u napomeni bio zahtev za veličinom etikete „105 x 105 ± 5 mm“), pisali zahtev za dodatnim pojašnjenjem uz sledeće obrazloženje:

U vezi sa gore pomenutim zahtevom obratili smo se Institutu za standardizaciju Srbije (kao referentnoj ustanovi) radi tumačenja standarda EN ISO 3826-1  u vezi veličine etiketa na kesama i dobili smo odgovor da veličina etikete 105x105 ± 5mm koja je pored ostalih dimenzija sastavni deo tabele 1 na strani 5 gore pomenutog standarda “nije obavezan zahtev standarda već su te veličine date kao smernice i odnose se na dimenzije samog plastičnog kontejnera, prostora za etiketu i nominalnog kapaciteta.“ (To smo inače i znali ali smo hteli zbog ovakvih postupaka naručilaca da imamo i pisani dokaz od referentne ustanove).

Svi ponuđači na teritoriji Republike Srbije koji imaju rešenja Agencije za lekove i medicinskih sredstva Srbije za stavljanje medicinskog sredstva u promet ( u ovom slučaju kesa za krv su pzcuerilikom registracije bili u obavezi da ALIMS-u  kao obavezan uslov između ostalih dokumenata prilože i dokaz o usaglašenosti proizvoda sa standardom ISO 3826-1 (kao i nacrt izgleda, veličine etiketa kako spoljašnjeg tako i unutrašnjeg pakovanja), i dokument  EC Declaration of conformity koji se odnosi na usaglašenost proizvoda sa direktivom 93/42 EEC, što se može utvrditi uvidom u katalog proizvođača kao i  kroz pristup informacijama od javnog značaja upitom ALIMS-u.

ZC Užice kao Naručilac je izmenio konkursnu dokumentaciju u delu koji se odnosi na veličinu etikete i umesto „ veličina etikete 105x105 ± 5mm“, izvršio izmenu :“ Sve etikete poseduju ISBT 128 barkodove, velicina etiketa na primarnoj kesi, transfer kesi za plazmu i transfer kesi za trombocite mora biti jednaka ili veća od finalne etikete produkta koju primenjuje naručilac 100mm X 100mm (Štampač Citizen CLP-621, nalepnice SET 100 100 1/05(3505)+1R Šifra 4003000).“

Naše pitanje je sledeće:

Da li je Naručilac prilikom sastavljanja konkursne dokumentacije za JN br.40/20 u delu Napomena za partiju br 5 ( Prilog br.2), kopirao i deo koji se odnosi na  zahtev za veličinu etikete iz prošlogodišnje JN br.58/19 i time napravio grešku ( previd ) ili Naručilac zahteva „usaglašenost veličine etikete 105x105 ± 5mm“ za koju je ustanovljeno da nije zahtev već preporuka standarda EN ISO 3826-1?

ОДГОВОР:

Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације и избрисати напомену о величини етикете.

Ужице, 08.06.2020.год.

Здравствени центар Ужице

Служба за јавне набавке

# Text boxes

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ

###### M. Обреновића бр. 17,  31000 Ужице

( (031) 565-680,  565-733 , факс: (031) 561-861

е-mail: tendi@zcue.rs; tendidm@zcue.rs